附件：

一、技术服务要求(实质性要求）

（一）技术参数要求

1.提供投标型号球管的原版技术白皮书（DATA SHEET），且以下应标参数均以此技术白皮书为准

2.阳极热容量：6.3 MHU

3.管套热容量要求不小于10MHU

4.焦点数量：≥两个

5.小焦点

•0.9 x 0.7 per IEC 60336:2005

•0.7 x 0.6 per IEC 60336:1993

•Loading factors: 120kV, 100mA

大焦点

•1.2 x 1.1 per IEC 60336:2005

•0.9 x 0.9 per IEC 60336:1993

•Loading factors: 120kV, 300mA

6.焦点功率要求最大≥72KW

7.120KV时最大毫安输出不低于600mA

8.管套出线窗口FOV（Field of View）尺寸：40mm

9.支持0.35秒每圈的高速旋转

10.球管拥有ASiR芯片，并提供接口，以支持CT的ASiR技术

11.球管最大额定电压≥140KV

12.阳极靶面角度：7度

二、服务要求

1.省内服务机构需配备有至少2名全职的、有资格认证的工程师，需提供厂家颁发的有效资质证明；

2.定位像扫描时间不算，按病人数乘以4秒扣除；

3.图像质量不下降；

4.开机率≥95%（指设备无异常，满足合同质量要求的条件可以正常使用的天数除以365天），耽误一天扣除1100秒费用（按2.00元/秒计算)。

## 三、商务要求(实质性要求）

1、服务期限：自合同签订起1年。

2、服务地点：采购人指定的位置。

3、付款方式：按季度结算（成交供应商出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后30日内付清该季度租赁费用）。

4、报价费用包括人工、运输、设备、安装、辅材、税收等完成本项目工作的一切费用。